MIEJSKA STACJA POGOTOWIA

RATUNKOWEGO W GDYNI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. ŻWIRKI I WIGURY 14

81-394 GDYNIA

TEL: 0-58-660-88-17

FAX: 0-58-660-88-12

ZNAK: MSPR/ZP/N/01/2011	        STYCZEŃ 2011 ROK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DWÓCH, FABRYCZNIE NOWYCH (ROK PRODUKCJI 2011 R.) AMBULANSÓW SANITARNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM DO MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDYNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZATWIERDZONA PRZEZ: .......................................................

Niniejszy dokument zawiera 74 ponumerowane strony.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

ZAMAWIAJĄCY:

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – zwana dalej także Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni lub Zamawiającym.

81-394 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia.

KRS: 0000011428; REGON: 190502151.

## DEFINICJE ORAZ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

## DEFINICJE:

USTAWA - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 8 czerwca 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej także Ustawą.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - zwana dalej także SIWZ - oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część.

OFERTA - zestawienie wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wypełnionych ściśle z wymaganiami i warunkami w niej określonymi.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami art. 10 ust.1 oraz art. 39-46  Ustawy, w procedurze adekwatnej dla wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przez Wykonawcę dwóch, fabrycznie nowych (rok produkcji 2011 r.) ambulansów sanitarnych (zwanych w dalszej treści SIWZ: AMBULANSEM I, AMBULANSEM II, pojazdami bazowymi lub karetkami) wraz z wyposażeniem medycznym (zwanym w dalszej treści SIWZ wyposażeniem) spełniających wymogi Polskiej Normy PN EN 1789 i PN EN 1865 oraz poniższe, graniczne (bezwzględnie wymagane) parametry techniczno-użytkowe:

Przedmiot zamówienia winien mieć zapewnioną:

- gwarancję min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów, od daty podpisania protokołu odbioru (bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego) – na (każdy) pojazd bazowy z zabudową i na sprzęt medyczny.

- gwarancja min. 60 miesięcy, bez limitu kilometrów, na perforację nadwozia (każdego) pojazdu bazowego.

| Lp. | Wymagane graniczne parametry techniczno-użytkowe AMBULANS I |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2011 |
| 2 | aktualne świadectwo homologacji zaoferowanego ambulansu wraz z zabudową |
| NADWOZIE |
| 3 | typu „furgon” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej |
| 4 | przystosowany do przewozu min 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach |
| 5 | wysokość przedziału medycznego min.1,6 m |
| 6 | długość przedziału medycznego min. 2,6 m |
| 7 | szerokość przedziału medycznego min. 1,60 m |
| 8 | drzwi tylne wysokie, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki od kąta 0o do kąta min. 180º |
| 9 | drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi |
| 10 | lakier w kolorze białym |
| 11 | autoalarm |
| 12 | okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione. Okno boczne drzwi przesuwnych z możliwością przesuwania szyby |
| 13 | centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem, sterowany pilotem |
| SILNIK |
| 14 | z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL |
| 15 | moc silnika minimum 110 kW |
| 16 | o pojemności powyżej 2000 cm3 |
| ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 17 | skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana, 6 –biegowa. |
| 18 | napęd na koła tylne |
| 19 | elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) |
| zawieszenie |
| 20 | gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów |
| 21 | fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne lub fabryczne zawieszenie niezależne (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego) |
| UKŁAD HAMULCOWY |
| 22 | system ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania |
| 23 | elektroniczny system podziału siły hamowania |
| 24 | system zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej |
| 25 | system wspomagania nagłego hamowania |
| UKŁAD KIEROWNICZY |
| 26 | ze wspomaganiem |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
| 27 | ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik poprzez nagrzewnicę zamontowaną w przedziale medycznym |
| 28 | ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W |
| 29 | niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW, umożliwiający ogrzanie silnika a także kabiny kierowcy i przedziału medycznego przed rozruchem silnika z możliwością ustawienia temperatury i termostatem |
| 30 | mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego |
| 31 | klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy |
| 32 | szyber dach o wymiarach min. 500 mm x 500 mm (podać markę i model) |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 33 | zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu |
| 34 | zasilanie zewnętrzne 230 V z 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym oraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym |
| 35 | automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju |
| 36 | min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. Gniazda zabezpieczone przed zalaniem i zabrudzeniem, wyposażone we wtyki |
| 37 | grzałka w bloku silnika zasilania z sieci 230 V (działająca po podpięciu ambulansu do sieci 230V) |
| SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| 38 | belka świetlna niebieska z lampami pulsacyjnymi typu stroboskopowego zamontowana w przedniej części dachu pojazdu |
| 39 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED na wysokości pasa przedniego |
| 40 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED na błotnikach przednich |
| 41 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED w lusterkach bocznych strony prawej i lewej |
| 42 | lampa pulsacyjna typu stroboskopowego lub LED zamontowana w tylnej części dachu pojazdu, |
| 43 | lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych w pozycji „otwartej” |
| 44 | żółte światła awaryjne nad tylnymi drzwiami |
| 45 | pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, dodatkowy pas czerwony pod niebieskim oraz wokół dachu |
| 46 | napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |
| 47 | standardowe oznaczenie typu karetki literą „P” wpisaną w okrąg na bokach i drzwiach tylnych pojazdu |
| 48 | oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego na bokach i drzwiach tylnych |
| 49 | reflektory zewnętrzne po bokach pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego |
| 50 | sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100W z możliwością podawania komunikatów głosem. |
| 51 | dodatkowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej. |
| ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| 52 | miejsce do montażu radiotelefonu w kabinie kierowcy. |
| 53 | antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu spełniająca następujące wymogi: a. zakres częstotliwości -168-170 MHz b. współczynnik fali stojącej -1,6 c. polaryzacja pionowa d. charakterystyka promieniowania –dookólna e. odporność na działanie wiatru 55 m/s |
| 54 | radiotelefon przewoźny marki Motorola mod. GM 360 lub równoważny tj. o porównywalnych parametrach technicznych, posiadający: a. aktualną homologację, b. zakres częstotliwości 136-174 MHz c. liczbę kanałów min. 250 d. odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, e. zasilanie 12 do 14,5 V (z uziemionym minusem), |
| 55 | radiotelefon przenośny marki Motorola mod. GP 340 z ładowarką lub równoważny tj. o porównywalnych parametrach technicznych: a. aktualna homologacja, b. zakres częstotliwości 136-174 MHz c. liczbę kanałów min. 16 d. odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, e. zasilanie: akumulator |
| OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 56 | oświetlenie rozproszone w kolorze naturalnym, realizowane przez min. 6 profesjonalnych lamp |
| 57 | oświetlenie punktowe – z regulacją kąta , halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta |
| WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 58 | antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |
| 59 | ściany boczne, sufit i podłoga pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące |
| 60 | ściany boczne wzmocnione płytami np. z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego |
| 61 | ściany boczne i sufit w kolorze białym |
| 62 | na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia w zakresie co najmniej 30 stopni), |
| 63 | fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem o minimum dwóch punktach kotwiczenia, |
| 64 | kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi spełniające normę PN EN 1789 |
| 65 | na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów |
| 66 | termobox do ogrzewania płynów infuzyjnych |
| 67 | sufitowe uchwyty do kroplówek na min. 3 szt. pojemników |
| 68 | sufitowy uchwyt dla personelu medycznego |
| 69 | szyna typu Modura dł. min 30 cm na ścianie lewej |
| 70 | centralna instalacja tlenowa: a. minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego wyposażone w min. 1 przepływomierz obrotowy b. minimum 1 gniazdo poboru tlenu w suficie, monoblokowe typu panelowego c. 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy) |
| 71 | konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony |
| 72 | konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony |
| 73 | podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca płynny przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę |
| 74 | miejsce mocowania wraz z uchwytem defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy |
| 75 | miejsce mocowania wraz z uchwytem respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy |
| 76 | panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) regulujący pracę termoboxa stacjonarnego sterujący oświetleniem przedziału medycznego sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego sterujący system ogrzewania przedziału medycznego |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 77 | urządzenie do wybijania szyb |
| 78 | dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |
| 79 | kosz na śmieci |
| 80 | nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa |
| 81 | kabina kierowcy dwuosobowa |
| 82 | czołowa poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera |
| 83 | dodatkowy przenośny szperacz do oświetlania miejsca akcji wyposażony w ładowarkę samochodową |
| 84 | kamera cofania + wyświetlacz LCD zamontowany w kabinie kierowcy |
| 85 | nawigacja samochodowa z ekranem o przekątnej min 4,3 cala, z zainstalowanymi mapami Polski i Europy |
| 86 | radioodtwarzacz CD z dodatkowym głośnikiem zamontowanym w przedziale medycznym |
| 87 | fabryczny aktywny system serwisowy automatycznie obliczający na podstawie sposobu i warunków eksploatacji (np. na podstawie lepkości oleju silnikowego) ilość kilometrów do następnego przeglądu serwisowego. System ma działać przez cały okres użytkowania pojazdu tj. wskazywać ilość kilometrów do następnego przeglądu serwisowego w każdym momencie użytkowania pojazdu |
| SPRZĘT MEDYCZNY |
| NOSZE GŁÓWNE |
| 88 | oznaczenie producenta |
| 89 | marka i model |
| 90 | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiająca ustawienie wszystkich dostępnych funkcji |
| 91 | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |
| 92 | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni |
| 93 | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |
| 94 | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi; |
| 95 | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |
| 96 | z możliwością montażu składanego statywu na płyny infuzyjne |
| 97 | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem i tyłem do kierunku jazdy |
| 98 | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi |
| 99 | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych |
| 100 | rama noszy pod głową pacjenta „łamana” wraz z materacem, umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; |
| 101 | prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy |
| 102 | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg |
| 103 | waga oferowanych noszy max. 23; |
| TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |
| 104 | oznaczenie producenta |
| 105 | marka i model |
| 106 | deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty; |
| 107 | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami |
| 108 | z regulacją wysokości w min sześciu poziomach |
| 109 | z możliwością ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) |
| 110 | wszystkie kółka jezdne skrętne (w zakresie 360 stopni) umożliwiające zarówno jazdę bokiem jaki i jazdę na wprost po zablokowaniu dwóch przednich kółek, kółka o odpowiedniej średnicy umożliwiającej jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach, średnica wszystkich kółek min. 100 mm |
| 111 | min. dwa kółka wyposażone w hamulce |
| 112 | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 |
| 113 | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg |
| 114 | waga transportera max. 28 kg |
| 115 | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |
| 116 | musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi |
| 117 | system zabezpieczający przed złożeniem podwozia, w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniona jest blokada przednich goleni; |
| KRZESŁO TRANSPORTOWE SKŁADANE |
| 118 | oznaczenie producenta |
| 119 | marka i model |
| 120 | wykonane z materiału odpornego lub pokryte farbą odporną na korozje i na działanie płynów dezynfekujących |
| 121 | wyposażone w 4 kółka transportowe, z czego min. 2 skrętne i wyposażone w hamulce |
| 122 | wyposażone w przednie rączki transportowe z regulacją długości i regulacją wysokości na co najmniej dwóch poziomach |
| 123 | wyposażone w składane tylne rączki transportowe umieszczone na dwóch poziomach wysokości |
| 124 | wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu |
| 125 | siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, szybkodemontowalne. |
| 126 | wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie |
| 127 | wagę krzesełka max 10 kg, dopuszczalne obciążenie min. 150 kg. |
| NOSZE PODBIERAKOWE |
| 128 | oznaczenie producenta |
| 129 | marka i model |
| 130 | wyposażone w komplet min 3 szt. pasów zabezpieczających |
| 131 | łopaty muszą być wykonane z tworzywa sztucznego |
| 132 | muszą posiadać zamki z podwójną zapadką o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczeń przed rozpięciem łopat noszy (opis systemu dodatkowych zabezpieczeń ma być opisany w załączonym folderze) |
| 133 | muszą umożliwiać złożenie ich w połowie długości |
| 134 | muszą umożliwiać regulację długości pozwalającą na dobór do pacjentów o różnym wzroście |
| 135 | muszą posiadać min 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy |
| 136 | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |
| 137 | waga noszy poniżej 10 kg |
| DESKA ORTOPEDYCZNA Z UNIERUCHOMIENIEM GŁOWY I KOMPLETEM PASÓW |
| 138 | oznaczenie producenta |
| 139 | marka i model |
| 140 | deska ortopedyczna wykonana z tworzywa sztucznego |
| 141 | przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG |
| 142 | ze ściętym końcem od strony nóg ułatwiającym pracę w ciasnych przestrzeniach |
| 143 | wyposażona w min 14 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski |
| 144 | wyposażona w min 5 punktów na dłuższej stronie deski do mocowania pasów |
| 145 | wyposażona w min 4 pasy zabezpieczające o regulowanej długości dwuczęściowe z obrotowymi metalowymi karabińczykami oraz metalowymi spięciami typu klamra |
| 146 | wyposażona w unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku składające się z podkładki oraz 2 klocków stabilizujących z otworami usznymi oraz 2 paskami spinającymi |
| 147 | waga deski max. 8 kg |
| 148 | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |
| 149 | szerokość deski w zakresie od 45 do 50 cm |
| SSAK |
| 150 | oznaczenie producenta |
| 151 | marka i model |
| 152 | akumulatorowo-sieciowy |
| 153 | z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim |
| 154 | z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V ambulansu, i sieci 230V |
| 155 | słój o pojemności min. 1 l |
| 156 | filtr antybakteryjny |
| 157 | zawór antyprzelewowy |
| 158 | płynna regulacja siły ssania w zakresie do min. 800mBar (80kPa) |
| 159 | przepływ min 20 l/min. |
| 160 | wskaźnik stanu naładowania akumulatora |
| 161 | czas pracy ciągłej akumulatora przy maksymalnym obciążeniu min. 40 minut |
| 162 | uchwyt zgodny w wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu |
| 163 | waga poniżej 4 kg |
| RESPIRATOR REANIMACYJNO-TRANSPORTOWY |
| 164 | oznaczenie producenta |
| 165 | marka i model |
| 166 | certyfikat CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych |
| 167 | transportowy, zasilany wyłącznie pneumatycznie ze źródła sprężonego tlenu o ciśnieniu 3,0 – 6,0 bar +/- 10%; o wadze samego respiratora do max 3,5kg |
| 168 | zasada działania – czasowo/objętościowo zmienny; przystosowany do pracy w MRI ( możliwość wprowadzenia aparatu wraz pacjentem do komory rezonansu magnetycznego) |
| 169 | tryby pracy CMV; |
| 170 | funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej; |
| 171 | przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym od 6 do 42 L/min; |
| 172 | wentylacja bierna 100% tlenem – oddech spontaniczny na żądanie z przepływem zależnym od podciśnienia (integralna funkcja respiratora); |
| 173 | podciśnienie w układzie oddechowym hamujące tryb wentylacji automatycznej max. – 5 cmH2O; |
| 174 | wentylacja tlenem o stężeniu 100% lub max 50% w trybie wentylacji automatycznej (CMV); |
| 175 | z niezależna płyną regulacją częstości i objętości oddechowej; |
| 176 | częstość oddechów regulowana w zakresie minimalnym od 40/min do 8 /min; |
| 177 | objętość oddechowa regulowana w zakresie zapewniającym wentylację dorosłych i dzieci o wadze od około 6-7kg (podać zakres regulacji objętości oddechowej); |
| 178 | zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cm H2O z alarmem akustycznym; |
| 179 | sygnalizacja spadku ciśnienia zasilania; |
| 180 | manometr ciśnienia w drogach oddechowych; |
| 181 | przewód zasilający z wtykiem AGA; |
| 182 | Dwa wielorazowe , przystosowane do sterylizacji przewody pacjenta zakończone zastawką pacjenta umożliwiającą podłączenie maski lub rurki intubacyjnej; |
| 183 | zastawka PEEP regulowana w zakresie od min 5 do min 20 cm H2O; |
| 184 | z uchwytem ściennym do ambulansu zgodnym z wymogami polskiej normy PN EN 1789; |
| 185 | z przenośnym zestawem tlenowym ( do transportu poza ambulansem) w torbie transportowej lub uchwycie typu „rama” , z możliwością zawieszenia na noszach w konfiguracji: butla tlenowa aluminiowa o objętości wodnej zapewniającej min. 400 l przy ciśnieniu roboczym 150 atm. , reduktor butlowy wyposażony w przepływomierz obrotowy o przepływie regulowanym w zakresie od 0 do min. 25L/min oraz szybkozłączem typu AGA; |
| CIŚNIENIOMIERZ STACJONARNY |
| 186 | oznaczenie producenta |
| 187 | marka i model |
| 188 | mocowany na szynie Modura |
| 189 | tarcza o średnicy/przekątnej min 12 cm |
| 190 | przystosowany do pracy w ambulansie |
| 191 | z mankietem dla dorosłych, dzieci i niemowląt, z koszem na mankiet |
| DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY |
| 192 | oznaczenie producenta |
| 193 | marka i model |
| 194 | certyfikat CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych |
| 195 | zasilanie akumulatorowe, minimum siedem akumulatorów w zestawie |
| 196 | ładowarka do akumulatorów zintegrowana z defibrylatorem lub oddzielna |
| 197 | masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy (z akumulatorami i łyżkami) nie większa niż 10 kg |
| 198 | aparat wyposażony w ekran ciekłokrystaliczny o przekątnej min. 8,0 cala |
| 199 | wyświetlanie co najmniej 3 krzywych dynamicznych |
| 200 | monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń |
| 201 | wzmocnienie sygnału EKG: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV |
| 202 | prezentacja tętna w zakresie min.: od 20 do 300 uderzeń na minutę |
| 203 | rodzaj fali defibrylującej: dwufazowa – z kompensacją impedancji ciała pacjenta |
| 204 | poziom energii defibrylacji w zakresie: co najmniej od 2 J do 300 J |
| 205 | dostępne minimum 24 różne poziomy energii |
| 206 | kardiowersja |
| 207 | defibrylacja ręczna |
| 208 | defibrylacja półautomatyczna |
| 209 | możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci |
| 210 | ilość wyładowań (praca na akumulatorach) przy mocy 360 J i temperaturze otoczenia 20ºC – min. 60 wyładowań lub min. 100 minut ciągłego monitorowania EKG |
| 211 | funkcja stymulacji zewnętrznej z możliwością wykonania stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym |
| 212 | wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA |
| 213 | częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę. |
| 214 | prezentacja tętna w zakresie min.: od 30 do 200 uderzeń na minutę |
| 215 | wewnętrzna pamięć z możliwością archiwizacji odcinków krzywych EKG oraz przebiegu pracy |
| 216 | alarmy monitorowanych funkcji |
| 217 | defibrylator gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów (zawiera wszystkie kable, łączniki potrzebne do uruchomienia wszystkich jego funkcji) |
| 218 | układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora |
| 219 | wbudowany rejestrator termiczny: min: 95 mm |
| 220 | możliwość rozbudowy o moduły: kapnografii (EtCO2), pulsoksymetrii (SpO2) oraz inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi |
| 221 | temperatura pracy: min od 0 do +50ºC |
| 222 | wodoodporność: norma IPX4 |
| 223 | komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). Instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 224 | autoryzowany serwis na terenie Polski. |
| 225 | zagwarantowanie dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat od daty dostawy. |
| 226 | przeglądy, zgodnie z instrukcja obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia |

| Lp. | Wymagane graniczne parametry techniczno-użytkowe AMBULANS II |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2011 |
| 2 | aktualne świadectwo homologacji zaoferowanego ambulansu wraz z zabudową |
| NADWOZIE |
| 3 | typu „furgon” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej |
| 4 | przystosowany do przewozu min 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach |
| 5 | wysokość przedziału medycznego min.1,6 m |
| 6 | długość przedziału medycznego min. 2,6 m |
| 7 | szerokość przedziału medycznego min. 1,60 m |
| 8 | drzwi tylne wysokie, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki od kąta 0o do kąta min. 180º |
| 9 | drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi |
| 10 | lakier w kolorze białym |
| 11 | autoalarm |
| 12 | okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione. Okno boczne drzwi przesuwnych z możliwością przesuwania szyby |
| 13 | centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem, sterowany pilotem |
| SILNIK |
| 14 | z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL |
| 15 | moc silnika minimum 110 kW |
| 16 | o pojemności powyżej 2000 cm3 |
| ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 17 | skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana, 6 –biegowa. |
| 18 | napęd na koła tylne |
| 19 | elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) |
| zawieszenie |
| 20 | gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów |
| 21 | fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne lub fabryczne zawieszenie niezależne (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego) |
| UKŁAD HAMULCOWY |
| 22 | system ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania |
| 23 | elektroniczny system podziału siły hamowania |
| 24 | system zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej |
| 25 | system wspomagania nagłego hamowania |
| UKŁAD KIEROWNICZY |
| 26 | ze wspomaganiem |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
| 27 | ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik poprzez nagrzewnicę zamontowaną w przedziale medycznym |
| 28 | ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W |
| 29 | niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW, umożliwiający ogrzanie silnika a także kabiny kierowcy i przedziału medycznego przed rozruchem silnika z możliwością ustawienia temperatury i termostatem |
| 30 | mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego |
| 31 | klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy |
| 32 | szyber dach o wymiarach min. 500 mm x 500 mm (podać markę i model) |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 33 | zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu |
| 34 | zasilanie zewnętrzne 230 V z 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym oraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym |
| 35 | automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju |
| 36 | min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. Gniazda zabezpieczone przed zalaniem i zabrudzeniem, wyposażone we wtyki |
| 37 | grzałka w bloku silnika zasilania z sieci 230 V (działająca po podpięciu ambulansu do sieci 230V) |
| SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| 38 | belka świetlna niebieska z lampami pulsacyjnymi typu stroboskopowego zamontowana w przedniej części dachu pojazdu |
| 39 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED na wysokości pasa przedniego |
| 40 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED na błotnikach przednich |
| 41 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED w lusterkach bocznych strony prawej i lewej |
| 42 | lampa pulsacyjna typu stroboskopowego lub LED zamontowana w tylnej części dachu pojazdu, |
| 43 | lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych w pozycji „otwartej” |
| 44 | żółte światła awaryjne nad tylnymi drzwiami |
| 45 | pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, dodatkowy pas czerwony pod niebieskim oraz wokół dachu |
| 46 | napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |
| 47 | standardowe oznaczenie typu karetki literą „P” wpisaną w okrąg na bokach i drzwiach tylnych pojazdu |
| 48 | oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego na bokach i drzwiach tylnych |
| 49 | reflektory zewnętrzne po bokach pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego |
| 50 | sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100W z możliwością podawania komunikatów głosem. |
| 51 | dodatkowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej. |
| ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| 52 | miejsce do montażu radiotelefonu w kabinie kierowcy. |
| 53 | antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu spełniająca następujące wymogi: a. zakres częstotliwości -168-170 MHz b. współczynnik fali stojącej -1,6 c. polaryzacja pionowa d. charakterystyka promieniowania –dookólna e. odporność na działanie wiatru 55 m/s |
| 54 | radiotelefon przewoźny marki Motorola mod. GM 360 lub równoważny tj. o porównywalnych parametrach technicznych, posiadający: a. aktualną homologację, b. zakres częstotliwości 136-174 MHz c. liczbę kanałów min. 250 d. odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, e. zasilanie 12 do 14,5 V (z uziemionym minusem), |
| 55 | radiotelefon przenośny marki Motorola mod. GP 340 z ładowarką lub równoważny tj. o porównywalnych parametrach technicznych: a. aktualna homologacja, b. zakres częstotliwości 136-174 MHz c. liczbę kanałów min. 16 d. odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, e. zasilanie: akumulator |
| OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 56 | oświetlenie rozproszone w kolorze naturalnym, realizowane przez min. 6 profesjonalnych lamp |
| 57 | oświetlenie punktowe – z regulacją kąta , halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta |
| WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 58 | antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |
| 59 | ściany boczne, sufit i podłoga pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące |
| 60 | ściany boczne wzmocnione płytami np. z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego |
| 61 | ściany boczne i sufit w kolorze białym |
| 62 | na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia w zakresie co najmniej 30 stopni), |
| 63 | fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem o minimum dwóch punktach kotwiczenia, |
| 64 | kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi spełniające normę PN EN 1789 |
| 65 | na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów |
| 66 | termobox do ogrzewania płynów infuzyjnych |
| 67 | sufitowe uchwyty do kroplówek na min. 3 szt. pojemników |
| 68 | sufitowy uchwyt dla personelu medycznego |
| 69 | szyna typu Modura dł. min 30 cm na ścianie lewej |
| 70 | centralna instalacja tlenowa: a. minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego wyposażone w min. 1 przepływomierz obrotowy b. minimum 1 gniazdo poboru tlenu w suficie, monoblokowe typu panelowego c. 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy) |
| 71 | konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony |
| 72 | konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony |
| 73 | podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca płynny przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę |
| 74 | miejsce mocowania wraz z uchwytem defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy |
| 75 | miejsce mocowania wraz z uchwytem respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy |
| 76 | panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) regulujący pracę termoboxa stacjonarnego sterujący oświetleniem przedziału medycznego sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego sterujący system ogrzewania przedziału medycznego |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 77 | urządzenie do wybijania szyb |
| 78 | dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |
| 79 | kosz na śmieci |
| 80 | nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa |
| 81 | kabina kierowcy dwuosobowa |
| 82 | czołowa poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera |
| 83 | dodatkowy przenośny szperacz do oświetlania miejsca akcji wyposażony w ładowarkę samochodową |
| 84 | kamera cofania + wyświetlacz LCD zamontowany w kabinie kierowcy |
| 85 | nawigacja samochodowa z ekranem o przekątnej min 4,3 cala, z zainstalowanymi mapami Polski i Europy |
| 86 | radioodtwarzacz CD z dodatkowym głośnikiem zamontowanym w przedziale medycznym |
| 87 | fabryczny aktywny system serwisowy automatycznie obliczający na podstawie sposobu i warunków eksploatacji (np. na podstawie lepkości oleju silnikowego) ilość kilometrów do następnego przeglądu serwisowego. System ma działać przez cały okres użytkowania pojazdu tj. wskazywać ilość kilometrów do następnego przeglądu serwisowego w każdym momencie użytkowania pojazdu |
| SPRZĘT MEDYCZNY |
| NOSZE GŁÓWNE |
| 88 | oznaczenie producenta |
| 89 | marka i model |
| 90 | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiająca ustawienie wszystkich dostępnych funkcji |
| 91 | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |
| 92 | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni |
| 93 | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |
| 94 | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi; |
| 95 | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |
| 96 | z możliwością montażu składanego statywu na płyny infuzyjne |
| 97 | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem i tyłem do kierunku jazdy |
| 98 | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi |
| 99 | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych |
| 100 | rama noszy pod głową pacjenta „łamana” wraz z materacem, umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; |
| 101 | prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy |
| 102 | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg |
| 103 | waga oferowanych noszy max. 23; |
| TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |
| 104 | oznaczenie producenta |
| 105 | marka i model |
| 106 | deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty; |
| 107 | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami |
| 108 | z regulacją wysokości w min sześciu poziomach |
| 109 | z możliwością ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) |
| 110 | wszystkie kółka jezdne skrętne (w zakresie 360 stopni) umożliwiające zarówno jazdę bokiem jaki i jazdę na wprost po zablokowaniu dwóch przednich kółek, kółka o odpowiedniej średnicy umożliwiającej jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach, średnica wszystkich kółek min. 100 mm |
| 111 | min. dwa kółka wyposażone w hamulce |
| 112 | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 |
| 113 | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg |
| 114 | waga transportera max. 28 kg |
| 115 | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |
| 116 | musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi |
| 117 | system zabezpieczający przed złożeniem podwozia, w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniona jest blokada przednich goleni; |
| KRZESŁO TRANSPORTOWE SKŁADANE |
| 118 | oznaczenie producenta |
| 119 | marka i model |
| 120 | wykonane z materiału odpornego lub pokryte farbą odporną na korozje i na działanie płynów dezynfekujących |
| 121 | wyposażone w 4 kółka transportowe, z czego min. 2 skrętne i wyposażone w hamulce |
| 122 | wyposażone w przednie rączki transportowe z regulacją długości i regulacją wysokości na co najmniej dwóch poziomach |
| 123 | wyposażone w składane tylne rączki transportowe umieszczone na dwóch poziomach wysokości |
| 124 | wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu |
| 125 | siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, szybkodemontowalne. |
| 126 | wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie |
| 127 | wagę krzesełka max 10 kg, dopuszczalne obciążenie min. 150 kg. |
| NOSZE PODBIERAKOWE |
| 128 | oznaczenie producenta |
| 129 | marka i model |
| 130 | wyposażone w komplet min 3 szt. pasów zabezpieczających |
| 131 | łopaty muszą być wykonane z tworzywa sztucznego |
| 132 | muszą posiadać zamki z podwójną zapadką o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczeń przed rozpięciem łopat noszy (opis systemu dodatkowych zabezpieczeń ma być opisany w załączonym folderze) |
| 133 | muszą umożliwiać złożenie ich w połowie długości |
| 134 | muszą umożliwiać regulację długości pozwalającą na dobór do pacjentów o różnym wzroście |
| 135 | muszą posiadać min 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy |
| 136 | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |
| 137 | waga noszy poniżej 10 kg |
| DESKA ORTOPEDYCZNA Z UNIERUCHOMIENIEM GŁOWY I KOMPLETEM PASÓW |
| 138 | oznaczenie producenta |
| 139 | marka i model |
| 140 | deska ortopedyczna wykonana z tworzywa sztucznego |
| 141 | przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG |
| 142 | ze ściętym końcem od strony nóg ułatwiającym pracę w ciasnych przestrzeniach |
| 143 | wyposażona w min 14 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski |
| 144 | wyposażona w min 5 punktów na dłuższej stronie deski do mocowania pasów |
| 145 | wyposażona w min 4 pasy zabezpieczające o regulowanej długości dwuczęściowe z obrotowymi metalowymi karabińczykami oraz metalowymi spięciami typu klamra |
| 146 | wyposażona w unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku składające się z podkładki oraz 2 klocków stabilizujących z otworami usznymi oraz 2 paskami spinającymi |
| 147 | waga deski max. 8 kg |
| 148 | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |
| 149 | szerokość deski w zakresie od 45 do 50 cm |
| SSAK |
| 150 | oznaczenie producenta |
| 151 | marka i model |
| 152 | akumulatorowo-sieciowy |
| 153 | z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim |
| 154 | z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V ambulansu, i sieci 230V |
| 155 | słój o pojemności min. 1 l |
| 156 | filtr antybakteryjny |
| 157 | zawór antyprzelewowy |
| 158 | płynna regulacja siły ssania w zakresie do min. 800mBar (80kPa) |
| 159 | przepływ min 20 l/min. |
| 160 | wskaźnik stanu naładowania akumulatora |
| 161 | czas pracy ciągłej akumulatora przy maksymalnym obciążeniu min. 40 minut |
| 162 | uchwyt zgodny w wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu |
| 163 | waga poniżej 4 kg |
| CIŚNIENIOMIERZ STACJONARNY |
| 164 | oznaczenie producenta |
| 165 | marka i model |
| 166 | mocowany na szynie Modura |
| 167 | tarcza o średnicy/przekątnej min 12 cm |
| 168 | przystosowany do pracy w ambulansie |
| 169 | z mankietem dla dorosłych, dzieci i niemowląt, z koszem na mankiet |

Ocena spełniania w/w granicznych (bezwzględnie wymaganych) parametrów techniczno-użytkowych oferowanych ambulansów sanitarnych i wyposażenia  nastąpi na podstawie danych zawartych przez Wykonawcę w załączniku numer 3 do SIWZ - ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANYCH AMBULANSÓW SANITARNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, w folderach lub/i opisach Iub/i ulotkach,  w załączniku numer 1 do SIWZ – FORMULARZ OFERTY, deklaracjach zgodności CE (w zakresie wskazanym w ustępie 4 SIWZ), wpisach do rejestru wyrobów medycznych (w zakresie wskazanym w ustępie 4 SIWZ), wyników badań wytrzymałościowych (kategoria M1) foteli stanowiących wyposażenie przedziału medycznego (w zakresie wskazanym w ustępie 4 SIWZ), dokumentów potwierdzających przeprowadzenie badań zgodności z normą PN EN 1789 i PN EN 1865 (w zakresie wskazanym w ustępie 4 SIWZ).

Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV : 34114100-0 (pojazdy pogotowia).

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: do 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni od daty podpisania umowy. Zalecany jak najkrótszy (ostateczny termin wykonania zamówienia zostanie ustalony na podstawie złożonej oferty).

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI  SĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU: POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1. USTAWY; POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANA DOSTAWA ODPOWIADA WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

- W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać  zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817) [dalej Rozporządzenie w sprawie dokumentów], Wykonawca winien do oferty załączyć dokumenty, wskazane poniżej w wykazie oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, dotyczące podmiotów, na których zasobach Wykonawca będzie polegał.

- W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie dokumentów, Wykonawca winien do oferty załączyć dokument – informację, o którym mowa w pkt. 4) wskazanego poniżej wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczący podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega.

- W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów, Wykonawca winien złożyć dokumenty tam wskazane, o ile żąda się ich w wykazach oświadczeń i dokumentów poniżej.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument/dokumenty zgodnie z postanowieniami § 4 Rozporządzenia w sprawie dokumentów, w zakresie wskazanym w tym przepisie i poniżej w wykazie oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są  dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy i zgodnie z wymogami wskazanymi w § 4 ust. 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie dokumentów.

- Do dokumentów mających potwierdzać, iż oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, zastosowanie mają przepisy § 5 Rozporządzenia w sprawie dokumentów.

- Wszelkie dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dodatkowo dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawieraniu umowy w sprawie zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w poniższych wykazach dotyczących potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu a także nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie przepisu art. 24 ust.1 Ustawy).

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie przepisu art. 24 ust.1 i 2  Ustawy.

Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu nastąpi przy zastosowaniu formuły: spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, wyszczególnionych poniżej i przedłożonych przez Wykonawcę.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI  SĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

W celu wykazania, że Wykonawcy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, do oferty należy dołączyć oświadczenie (na załączniku numer 2 do SIWZ),

- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć oświadczenie (na załączniku numer 2 do SIWZ),

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – do oferty należy dołączyć oświadczenie (na załączniku numer 2 do SIWZ),

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - do oferty należy dołączyć oświadczenie (na załączniku numer 2 do SIWZ).

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1. USTAWY.

Wykonawca winien do oferty załączyć:

- oświadczenie (na załączniku nr 2 do SIWZ), iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie przepisu art. 24 ust.1 Ustawy),

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W stosunku do osób fizycznych tylko oświadczenia (na załączniku nr 2 do SIWZ).

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANA DOSTAWA ODPOWIADA WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Wykonawcy winien załączyć do oferty:

- wypełnione zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych oferowanych ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem – stanowiącego załącznik numer 3 do SIWZ.

- oświadczenie (na załączniku numer 2 do SIWZ), że oferowany asortyment posiada niezbędne świadectwa i certyfikaty dopuszczające go do stosowania i obrotu na terenie Polski i krajów UE,

- wypełniony FORMULARZ CENOWY – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ ,

- dokumenty potwierdzające spełnienie przez zaoferowane wyposażenie wymogów ustawy o wyrobach medycznych:

  - deklaracja zgodności CE -dotyczy:

    - lawety pod nosze główne – L.p. – 73 Przedmiotu zamówienia AMBULANS I, L.p. – 73 Przedmiotu zamówienia AMBULANS II,

    - transportera noszy głównych – L.p. – 104-117 Przedmiotu zamówienia AMBULANS I, L.p. – 104-117 Przedmiotu zamówienia AMBULANS II,

    - defibrylatora przenośnego – L.p. 192-226 Przedmiotu zamówienia AMBULANS I,

    - respiratora reanimacyjno-transportowego – L.p. – 164-185 Przedmiotu zamówienia AMBULANS I.

  - wpis do rejestru wyrobów medycznych dotyczy:

    - defibrylatora przenośnego – L.p. – 192-226 Przedmiotu zamówienia AMBULANS I,

    - respiratora reanimacyjno-transportowego – L.p. – 164-185 Przedmiotu zamówienia AMBULANS I.

- wyniki badań wytrzymałościowych (kategoria M1) foteli stanowiących wyposażenie przedziału medycznego – L.p.- 62-63 Przedmiotu zamówienia AMBULANS I, L.p.- 62-63 Przedmiotu zamówienia AMBULANS II.

- ulotki lub/i foldery lub/i opisy oferowanego przedmiotu zamówienia sporządzonego przez Wykonawcę – dotyczy:

  - pojazdu bazowego,

  - lawety pod nosze główne– L.p. – 73 Przedmiotu zamówienia AMBULANS I, L.p. – 73 Przedmiotu zamówienia AMBULANS II,

  - całego wyposażenia (wszystkich urządzeń wymienionych w – L.p. – 88-226 przedmiotu zamówienia AMBULANS I, L.p. – 88-191 Przedmiotu zamówienia AMBULANS II),

- dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań zgodności z normą PN EN 1789 i PN EN 1865 - dotyczy pozycji L.p. Przedmiotu zamówienia AMBULANS I o AMBULANS II, przy, których wskazano daną normę,

- świadectwo homologacji pojazdu bazowego i skompletowanego.

WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUEMNTÓW JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

- wypełnionego Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

  - Adres strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pogotowie.gdynia.pl.

  - Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  jest język polski.

  - Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoży Wykonawca, musi być napisana w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Również w języku polskim prowadzona będzie cała korespondencja między Zamawiającym, a Wykonawcami.

  - Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień.

Zamawiający dopuszcza formę faksu pod warunkiem niezwłocznego  potwierdzenia w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

  - Dane do korespondencji: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia. Faks do korespondencji: faks: 058-660-88-12 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00). Znak postępowania: MSPR/ZP/N/01/2011 (w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem).

  - Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (dni robocze), w godz. 7.30 – 15.00.

  - Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest p. Marek Rutkowski – Kierownik ds. Transportu -  strona merytoryczna - tel.: 506-087-115 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

- Ofertę - należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem  na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej  kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Przetarg nieograniczony - znak: MSPR/ZP/N/01/2011

Oferta – DOSTAWA AMBULANSÓW SANITARNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Nie otwierać przed: 14.01.2011 ROKU GODZ. 10.30

- Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

- Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i w sposób trwały połączone.

- Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

UWAGA :

Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w przepisie art. 86 ust. 4 Ustawy.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej treścią, określoną w pkt. 5)  powyżej - należy doręczyć do dnia: 14.01.2011 roku do godz. 10.00 do: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, Dział  zamówień publicznych.

- Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.

- Oferta złożona po terminie określonym w pkt.1) i 2) powyżej – Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty - przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 1) i 2) powyżej.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt.5) powyżej, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w trakcie  posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w  dniu: 14.01.2011 roku o godz. 10.30 w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, Sekretariat.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także ceny.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu niezwłocznie informacje zawierające: nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, ceny tych ofert oraz kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SPZOZ.

- Zamawiający - po zatwierdzeniu, o którym mowa w pkt.5) powyżej - powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej - podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, zamieszczając te informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Zamawiający powiadomi także Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz wskaże Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne a także poinformuje o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu oferty (załącznik numer 1 do SIWZ) ceny. Cena winna być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).

Cena musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT,

- koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

- Cena wskazana w wierszu 10 oraz 9¹ FORMULARZA CENOWEGO (stanowiącego załącznik numer 4 do SIWZ), powinna być obliczona w następujący sposób: ilość asortymentu (odpowiednio z kolumny 3 oraz 3¹) pomnożona przez cenę jednostkową brutto (odpowiednio z kolumny 5 oraz 5¹). Suma wartość w kolumnie 6 oraz 6¹  (poz. 1-10 oraz 1¹-8¹) stanowi cenę.

- Ceny jednostkowe przedstawione przez Wykonawcę w FORMULARZU CENOWYM (załącznik numer 4 do SIWZ) nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena jest kompletna i zawiera w sobie wynagrodzenie Wykonawcy za cały przedmiot umowy obejmując wszelkie ponoszone przez niego koszty.

- Waluta ceny – PLN. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w walucie: PLN.

- Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zgodnie z treścią art. 87 ust.2 Ustawy – Zamawiający poprawi w złożonych ofertach oczywiste omyłki pisarskie a także oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku różnicy w oznaczeniu wartości liczbowych oznaczonych cyframi (liczbami) oraz literami (słowami) za poprawne i wiążące uznaje się oznaczenie literami (słowami).

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami - ocenianymi wg podanych niżej zasad:

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

2.  Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

a/ punktacja za kryterium -cena - obliczona będzie wg następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen

R x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100

cena oferty rozpatrywanej

R - ranga przyznana danemu kryterium

na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY  stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ

Ocena końcowa oferty.

- Ocenę końcową oferty stanowi liczba punktów uzyskanych za kryterium oceny ofert  wymienione powyżej. Punkty liczone są do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta, zgodna z Ustawą i SIWZ, uzyska największą liczbę punktów.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta, z zastrzeżeniem przepisu art. 183 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w sytuacji, o której mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy.

- Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w formie pisemnej i faksu.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Zamawiający nie będzie żądał umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- WZÓR UMOWY.

UMOWA NR …………….

ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: MSPR/ZP/N/01/2011

w dniu …………………  w ............. pomiędzy:

....................................................................................................... wpisanym do ...........................................................NIP......................., REGON.........................., reprezentowanym przez: ..................................., zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

....................................................................................................... wpisanym do ...........................................................NIP......................., REGON.........................., reprezentowanym przez: ..................................., zwanym dalej WYKONAWCĄ

o następującej treści:

§1

1.1 Przedmiotem umowy jest dostawa przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO dwóch, fabrycznie nowych (rok produkcji 2011 r.) ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem medycznym, spełniających wymogi Polskiej Normy PN EN 1789 i PN EN 1865, marki ……………., typ …………………… wraz z wszelkimi dokumentami, koniecznymi dla zgodnego z przepisami prawa, ich używania. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zmawiającego.

1.2 Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i SIWZ.

§2

2.1 Termin realizacji przedmiotu umowy – do dnia ............................... Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Przedmiot dostawy winien posiadać wszelkie dokumenty koniczne do zgodne z przepisami prawa używania go, w szczególności wymagane certyfikaty, świadectwa homologacji, a także karty gwarancyjne.

2.2 Datą realizacji przedmiotu umowy będzie data podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru przedmiotu umowy – bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

§3

3.1 Wartość przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają na łączną kwotę ......................... zł (słownie: ...............................................................................................).

Kwota ta zawiera:

- wartość całego przedmiotu umowy (dwóch ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem medycznym)

- podatek VAT

- koszt dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

3.2  Strony ustalają, że kwota określona w pkt.3.1 nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego.

3.3 Zamawiający dokona płatności w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty łącznego spełnienia następujących warunków :

- dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego wraz z całą dokumentacją,

- podpisania przez Zamawiającego – bez zastrzeżeń – protokołu odbioru przedmiotu umowy,

- doręczenia faktury VAT.

3.4 W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności - określonym w pkt 3.3 - Wykonawca może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności - za każdy dzień zwłoki.

3.5 Strony zgodnie stanowią, że terminem płatności będzie data obciążenia rachunku Zamawiającego.

3.6 Płatność należności z tytułu realizacji niniejszej umowy, nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY: ……………………………………………..

§4

Strony ustalają następujące terminy gwarancji przedmiotu umowy:

- na pojazd bazowy (każdy) z zabudową oraz na wyposażenie medyczne – ... (słownie: .....................................) miesiące,

- na perforację nadwozia pojazdu bazowego (każdego) – ... (słownie: .....................................) miesiące,

bez limitu kilometrów, liczone od daty podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru przedmiotu umowy – bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

§ 5

5.1 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY kary umownej w wysokości 2% (słownie: dwa procent) ogólnej wartości zawartej umowy wskazanej w §3 ust.3.1 niniejszej umowy.

5.2 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie  ZAMAWIAJĄCEGO, z wyjątkiem przyczyn, o których mowa w § 7 niniejszej umowy – WYKONAWCA może żądać od ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej w wysokości 2% (słownie: dwa procent) ogólnej wartości zawartej umowy  wskazanej w §3 ust.3.1 niniejszej umowy.

5.3. Jeżeli Wykonawca  nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w §2 ust. 2.1 i 2.2 niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej  w wysokości 0,3% (słownie: 3/10 procenta)  wartości  umowy brutto wskazanej w §3 pkt.3.1 za każdy dzień zwłoki.

5.4 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

§6

Do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy strony wyznaczają następujące osoby :

a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: imię i nazwisko  /imiona lub nazwiska/, stanowisko służbowe /stanowiska służbowe/, dni pracy, godziny pracy, numer faksu  /numery faksu/

numer telefonu /numery telefonów/,

b/ ze strony WYKONAWCY: imię i nazwisko  /imiona lub nazwiska/, stanowisko służbowe /stanowiska służbowe/, dni pracy, godziny pracy, numer faksu  /numery faksu/, numer telefonu /numery telefonów/.

§7

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§8

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy: Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

- Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

- Integralną część umowy stanowią:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego – znak: MSPR/ZP/N/01/2011

  - oferta złożona przez WYKONAWCĘ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - znak: MSPR/ZP/N/01/2011.

  - szczegółowy opis przedmiotu umowy – załącznik numer 1 do niniejszej umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

  - odrzucenia oferty odwołującego,

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy.

- Odwołanie wnosi w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7) i 8) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące Odwołania znajdują się w Ustawie Dział VI „Środki ochrony prawnej” rozdział 1, art.180 – 198.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące Skargi do sądu znajdują się w Ustawie PZP Dział VI „Środki ochrony prawnej” rozdział 3, art.198a – 198g.

- POZOSTAŁE INFORMACJE.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania terminu ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieścić na stronie internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ stanie się częścią SIWZ, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie  ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w art.38 ust.3 Ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanej sprzedaży.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Wykonawca winien jednak wskazać część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiej informacji uznaje się za oświadczenie o samodzielnym wykonaniu całego przedmiotu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego.

- ZAŁĄCZNIKI.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY

...........................................                                    .........................................., dnia ............

( pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy)                                  ( miejscowość, data)

# OFERTA

# na dostawę dwóch, fabrycznie nowych (rok produkcji 2011) ambulansów sanitarnych z wyposażeniem medycznym do Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone

# w trybie przetargu nieograniczonego  -  znak: MSPR/ZP/N/01/2011

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym wzorem umowy), my niżej podpisani, reprezentujący:

.......................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

.......................................................................................................................................

(siedziba Wykonawcy)

numer telefonu...................................................numer faksu........................................

adres internetowy........................................ e-mail .......................................................

województwo..................................................................................................................

#### REGON:............................................NIP.......................................................................

Wszelka korespondencja winna być kierowana z wykorzystaniem w/w danych.

I. OŚWIADCZENIA:

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkimi innymi dokumentami, otrzymanymi od Zamawiającego i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, a także oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w tych dokumentach.

- Uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty.

- Akceptujemy, iż wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Akceptujemy wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czas związania ofertą.

- Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (mamy świadomość, iż za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym).

- Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

II. CENA:

Zobowiązujemy się do wykonania całego przedmiotu zamówienia za:

CENA (brutto)* ŁĄCZNA (Ambulans I i Ambulans II – oba z wyposażeniem):

........................ ………..(słownie:  ………………………………………………………….

......................................................................................................................................)

cena (netto): ............................ (słownie: …………………………….............................

......................................................................................................................................)

* Cena zawiera:

- wartość całego przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT,

- koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

UWAGA: cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).

III. OFERUJEMY:

III. a. AMBULANS  I (SPECYFIKACJA OKREŚLONA W WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH AMBULANS I):

- MARKA - ..................................................................................................................

- TYP - ........................................................................................................................

- ROK PRODUKCJI - .................................................................................................

III. b. AMBULANS  II (SPECYFIKACJA OKREŚLONA W WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH AMBULANS II):

- MARKA - ..................................................................................................................

- TYP - ........................................................................................................................

- ROK PRODUKCJI - .................................................................................................

IV. TERMIN DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kompletny przedmiot zamówienia, zgodny z SIWZ, załącznikami i umową dostarczymy do siedziby Zamawiającego w ciągu ……….… dni (słownie: ……………………………………………………………….……) od dnia podpisania umowy o udzielenia zamówienia.

UWAGA: (w/w termin określa liczbę kolejnych dni kalendarzowych, liczonych od daty podpisania umowy (np. 5 dni, 10 dni itp.). Termin ten nie może być dłuższy niż 45 dni od daty podpisania umowy.

V. TERMIN GWARANCJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin gwarancji przedmiotu zamówienia, określony w miesiącach, liczony od daty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego i podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia – bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego (np. 24 miesiące , 60 miesięcy itp.):

- na pojazd bazowy (każdy) z zabudową oraz na wyposażenie medyczne – .......... miesięcy

(słownie miesięcy: ………………………………………………………………………..)

[minimalny termin gwarancji – 24 miesiące],

- na perforację nadwozia pojazdu bazowego (każdego) – ......................... miesięcy

(słownie miesięcy: ………………………………………………………………………..)

[minimalny termin gwarancji  - 60 miesięcy].

VI. DANE OSOBY/OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU EWENTUALNEJ UMOWY:

imię i nazwisko/imiona lub nazwiska/ - ..........................................................................

stanowisko służbowe /stanowiska służbowe/- ............................................................................

dni pracy - ......................................................................................................................

godziny pracy - ..............................................................................................................

numer faksu  /numery faksu/- ........................................................................................

numer telefonu /numery telefonów/- ..............................................................................

VII. DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW:

1. Wykonawca PRZEWIDUJE/ NIE PRZEWIDUJE* powierzenie podwykonawstwa  
w ramach niniejszego zamówienia

* niepotrzebne skreślić

2. Wartość zamówienia (netto), którego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom  -przewiduje Wykonawca :................... zł (słownie: ......................................................złotych) .

3. Wartość zamówienia (brutto), którego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom  -przewiduje Wykonawca :................... zł (słownie: ......................................................złotych) .

4. Procentowy udział wartości zamówienia (w całym zamówieniu), którego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom  - przewiduje Wykonawca :.........................% (słownie: ................................................... procent) .

5. Zakres przedmiotowy (szczegółowy) zamówienia którego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom - przewiduje Wykonawca:

(uwaga: może zostać sporządzony w formie załącznika do FORMULARZA OFERTY)

………………………………………................................................................................

………………………………………….............................................................................

………………………………………………......................................................................

UWAGA :

a) pkt. 2, 3, 4 i 5 wypełniają wyłącznie Wykonawcy, którzy przewidują  podwykonawstwo w ramach niniejszego zamówienia,

b) w przypadku przewidywania  podwykonawstwa  w ramach niniejszego zamówienia  -  do umowy zostaną dodatkowo wprowadzone zapisy o następującej treści:

„§1 pkt.1.3 WYKONAWCA wykona przedmiot umowy za pomocą podwykonawcy/podwykonawców. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców  – WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, którego wykonanie powierzył podwykonawcy/podwykonawcom. WYKONAWCA odpowiada za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcę/podwykonawców- jak za swoje własne.”

c) w przypadku nie przewidywania podwykonawstwa w ramach niniejszego zamówienia - do umowy zostanie dodatkowo wprowadzony zapis o następującej treści:

„§1 pkt.1.3 WYKONAWCA jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy bez udziału podwykonawcy/podwykonawców.”

………………………………………………………………………...................................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE OŚWIADCZENIA

...........................................                                    .........................................., dnia ............

( pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy)                                  ( miejscowość, data)

znak: MSPR/ZP/N/01/2011

###### OŚWIADCZENIA

# Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch, fabrycznie nowych (rok produkcji 2011) ambulansów sanitarnych z wyposażeniem medycznym do Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – znak: MSPR/ZP/N/01/2011.

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch, fabrycznie nowych (rok produkcji 2011) ambulansów sanitarnych z wyposażeniem medycznym do Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – znak: MSPR/ZP/N/01/2011

- nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisu art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiada wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia,

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- oferowany asortyment posiada niezbędne świadectwa i certyfikaty dopuszczające go do stosowania i obrotu na terenie Polski i krajów UE.

.....................................................................................................................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH OFEROWANYCH AMBULANSÓW SANITARNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

znak: MSPR/ZP/N/01/2011

| Lp. | Wymagane graniczne parametry techniczno-użytkowe AMBULANS I | Dane Wykonawcy dotyczące granicznych parametrów techniczno-użytkowych | Dane Wykonawcy (dodatkowe) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2011 | spełnia/ nie spełnia* | Podać rok produkcji: |
| 2 | aktualne świadectwo homologacji zaoferowanego ambulansu wraz z zabudową | spełnia/ nie spełnia* | podać datę wydania i numer: |
| NADWOZIE |
| 3 | typu „furgon” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 4 | przystosowany do przewozu min 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach | spełnia/ nie spełnia* | podać liczbę osób: |
| 5 | wysokość przedziału medycznego min.1,6 m | spełnia/ nie spełnia* | podać w metrach: |
| 6 | długość przedziału medycznego min. 2,6 m | spełnia/ nie spełnia* | podać w metrach: |
| 7 | szerokość przedziału medycznego min. 1,60 m | spełnia/ nie spełnia* | podać w metrach: |
| 8 | drzwi tylne wysokie, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki od kąta 0o do kąta min. 180º | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 9 | drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 10 | lakier w kolorze białym | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 11 | autoalarm | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 12 | okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione. Okno boczne drzwi przesuwnych z możliwością przesuwania szyby | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 13 | centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem, sterowany pilotem | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| SILNIK |
| 14 | z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 15 | moc silnika minimum 110 kW | spełnia/ nie spełnia* | podać w KM: |
| 16 | o pojemności powyżej 2000 cm3 | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 17 | skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana, 6 –biegowa. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 18 | napęd na koła tylne | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 19 | elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| ZAWIESZENIE |
| 20 | gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 21 | fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| UKŁAD HAMULCOWY |
| 22 | system ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 23 | elektroniczny system podziału siły hamowania | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 24 | system zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 25 | system wspomagania nagłego hamowania | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| UKŁAD KIEROWNICZY |
| 26 | ze wspomaganiem | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
| 27 | ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik poprzez nagrzewnicę zamontowaną w przedziale medycznym | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 28 | ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 29 | niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW, umożliwiający ogrzanie silnika a także kabiny kierowcy i przedziału medycznego przed rozruchem silnika z możliwością ustawienia temperatury i termostatem | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| 30 | mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 31 | klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 32 | szyber dach o wymiarach min. 500 mm x 500 mm (podać markę i model) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 33 | zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 34 | zasilanie zewnętrzne 230 V z 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym oraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 35 | automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model ładowarki: |
| 36 | min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. Gniazda zabezpieczone przed zalaniem i zabrudzeniem, wyposażone we wtyki | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 37 | grzałka w bloku silnika zasilania z sieci 230 V (działająca po podpięciu ambulansu do sieci 230V) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| 38 | belka świetlna niebieska z lampami pulsacyjnymi typu stroboskopowego zamontowana w przedniej części dachu pojazdu | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: |
| 39 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED na wysokości pasa przedniego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 40 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED na błotnikach przednich | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 41 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED w lusterkach bocznych strony prawej i lewej | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 42 | lampa pulsacyjna typu stroboskopowego lub LED zamontowana w tylnej części dachu pojazdu, | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: |
| 43 | lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych w pozycji „otwartej” | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 44 | żółte światła awaryjne nad tylnymi drzwiami | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 45 | pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, dodatkowy pas czerwony pod niebieskim oraz wokół dachu | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 46 | napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 47 | standardowe oznaczenie typu karetki literą „P” wpisaną w okrąg na bokach i drzwiach tylnych pojazdu | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 48 | oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego na bokach i drzwiach tylnych | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 49 | reflektory zewnętrzne po bokach pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 50 | sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100W z możliwością podawania komunikatów głosem. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 51 | dodatkowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej. | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| 52 | miejsce do montażu radiotelefonu w kabinie kierowcy. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 53 | antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu spełniająca następujące wymogi: a. zakres częstotliwości -168-170 MHz b. współczynnik fali stojącej -1,6 c. polaryzacja pionowa d. charakterystyka promieniowania –dookólna e. odporność na działanie wiatru 55 m/s | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| 54 | radiotelefon przewoźny marki Motorola mod. GM 360 lub równoważny tj. o porównywalnych parametrach technicznych, posiadający: a. aktualną homologację, b. zakres częstotliwości 136-174 MHz c. liczbę kanałów min. 250 d. odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, e. zasilanie 12 do 14,5 V (z uziemionym minusem), | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| 55 | radiotelefon przenośny marki Motorola mod. GP 340 z ładowarką lub równoważny tj. o porównywalnych parametrach technicznych: a. aktualna homologacja, b. zakres częstotliwości 136-174 MHz c. liczbę kanałów min. 16 d. odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, e. zasilanie: akumulator | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 56 | oświetlenie rozproszone w kolorze naturalnym, realizowane przez min. 6 profesjonalnych lamp | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 57 | oświetlenie punktowe – z regulacją kąta , halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 58 | antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 59 | ściany boczne, sufit i podłoga pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 60 | ściany boczne wzmocnione płytami np. z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 61 | ściany boczne i sufit w kolorze białym | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 62 | na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia w zakresie co najmniej 30 stopni), | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| 63 | fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem o minimum dwóch punktach kotwiczenia, | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| 64 | kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi spełniające normę PN EN 1789 | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 65 | na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 66 | termobox do ogrzewania płynów infuzyjnych | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 67 | sufitowe uchwyty do kroplówek na min. 3 szt. pojemników | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 68 | sufitowy uchwyt dla personelu medycznego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 69 | szyna typu Modura dł. min 30 cm na ścianie lewej | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 70 | centralna instalacja tlenowa: a. minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego wyposażone w min. 1 przepływomierz obrotowy b. minimum 1 gniazdo poboru tlenu w suficie, monoblokowe typu panelowego c. 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy) | spełnia/ nie spełnia* | podać ilość gniazd, przepływomierzy: |
| 71 | konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 72 | konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 73 | podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca płynny przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| 74 | miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 75 | miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 76 | panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) regulujący pracę termoboxa stacjonarnego sterujący oświetleniem przedziału medycznego sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego sterujący system ogrzewania przedziału medycznego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 77 | urządzenie do wybijania szyb | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 78 | dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 79 | kosz na śmieci | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 80 | nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 81 | kabina kierowcy dwuosobowa | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 82 | czołowa i boczna poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 83 | dodatkowy przenośny szperacz do oświetlania miejsca akcji wyposażony w ładowarkę samochodową | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 84 | kamera cofania + wyświetlacz LCD zamontowany w kabinie kierowcy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 85 | nawigacja samochodowa z ekranem o przekątnej min 4,3 cala, z zainstolowanymi mapami Polski i Europy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 86 | radioodtwarzacz CD z dodatkowym głośnikiem zamontowanym w przedziale medycznym | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 87 | fabryczny aktywny system serwisowy automatycznie obliczający na podstawie sposobu i warunków eksploatacji (np. na podstawie lepkości oleju silnikowego) ilość kilometrów do następnego przeglądu serwisowego. System ma działać przez cały okres użytkowania pojazdu tj. wskazywać ilość kilometrów do następnego przeglądu serwisowego w każdym momencie użytkowania pojazdu | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| SPRZĘT MEDYCZNY |
| NOSZE GŁÓWNE |
| 88 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 89 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 90 | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiająca ustawienie wszystkich dostępnych funkcji | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 91 | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 92 | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 93 | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 94 | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 95 | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 96 | z możliwością montażu składanego statywu na płyny infuzyjne | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 97 | z możliwością wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 98 | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 99 | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 100 | rama noszy pod głową pacjenta „łamana” wraz z materacem, umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 101 | prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 102 | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg | spełnia/ nie spełnia* | podać obciążenie dopuszczalne w kg: |
| 103 | waga oferowanych noszy max. 23 kg; | spełnia/ nie spełnia* | podać wagę noszy w kg: |
| TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |
| 104 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 105 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 106 | deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 107 | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 108 | regulację wysokości w min sześciu poziomach | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 109 | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 110 | wszystkie kółka jezdne skrętne (w zakresie 360 stopni) umożliwiające zarówno jazdę bokiem jaki i jazdę na wprost po zablokowaniu dwóch przednich kółek, kółka o odpowiedniej średnicy umożliwiającej jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach, średnica wszystkich kółek min. 100 mm | spełnia/ nie spełnia* | podać średnicę kółek w mm: |
| 111 | min. dwa kółka wyposażone w hamulce | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 112 | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 113 | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg | spełnia/ nie spełnia* | podać obciążenie dopuszczalne w kg: |
| 114 | waga transportera max. 28 kg | spełnia/ nie spełnia* | podać wagę w kg: |
| 115 | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 116 | musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 117 | system zabezpieczający przed złożeniem podwozia, w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniona jest blokada przednich goleni; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| KRZESŁO TRANSPORTOWE SKŁADANE |
| 118 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 119 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 120 | wykonane z materiału odpornego lub pokryte farbą odporną na korozje i na działanie płynów dezynfekujących | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 121 | wyposażone w 4 kółka transportowe, z czego 2 skrętne i wyposażone w hamulce | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 122 | wyposażone w przednie rączki transportowe z regulacją długości i regulacją wysokości na co najmniej dwóch poziomach | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 123 | wyposażone w składane tylne rączki transportowe umieszczone na dwóch poziomach wysokości | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 124 | wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 125 | siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, szybko demontowalne. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 126 | wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 127 | wagę krzesełka max 10 kg, dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| NOSZE PODBIERAKOWE |
| 128 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 129 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 130 | wyposażone w komplet min 3 szt. pasów zabezpieczających | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 131 | łopaty muszą być wykonane z tworzywa sztucznego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 132 | muszą posiadać zamki z podwójną zapadką o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczeń przed rozpięciem łopat noszy (opis systemu dodatkowych zabezpieczeń ma być opisany w załączonym folderze) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 133 | muszą umożliwiać złożenie ich w połowie długości | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 134 | muszą umożliwiać regulację długości pozwalającą na dobór do pacjentów o różnym wzroście | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 135 | muszą posiadać min 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 136 | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 137 | waga noszy poniżej 10 kg | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| DESKA ORTOPEDYCZNA Z UNIERUCHOMIENIEM GŁOWY I KOMPLETEM PASÓW |
| 138 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 139 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 140 | deska ortopedyczna wykonana z tworzywa sztucznego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 141 | przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 142 | ze ściętym końcem od strony nóg ułatwiającym pracę w ciasnych przestrzeniach | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 143 | wyposażona w min 14 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 144 | wyposażona w min 5 punktów na dłuższej stronie deski do mocowania pasów | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 145 | wyposażona w min 4 pasy zabezpieczające o regulowanej długości dwuczęściowe z obrotowymi metalowymi karabińczykami oraz metalowymi spięciami typu klamra | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 146 | wyposażona w unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku składające się z podkładki oraz 2 klocków stabilizujących z otworami usznymi oraz 2 paskami spinającymi | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 147 | waga deski max. 8 kg | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 148 | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 149 | szerokość deski w zakresie od 45 do 50 cm | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| SSAK |
| 150 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 151 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 152 | akumulatorowo-sieciowy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 153 | z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 154 | z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V ambulansu, i sieci 230V | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 155 | słój o pojemności min. 1 l | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 156 | filtr antybakteryjny | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 157 | zawór antyprzelewowy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 158 | płynna regulacja siły ssania w zakresie do min. 800mBar (80kPa) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 159 | przepływ min 20 l/min. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 160 | wskaźnik stanu naładowania akumulatora | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 161 | czas pracy ciągłej akumulatora przy maksymalnym obciążeniu min. 40 minut | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 162 | uchwyt zgodny w wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 163 | waga poniżej 4 kg | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| RESPIRATOR REANIMACYJNO-TRANSPORTOWY |
| 164 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 165 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 166 | certyfikat CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 167 | transportowy, zasilany wyłącznie pneumatycznie ze źródła sprężonego tlenu o ciśnieniu 3,0 – 6,0 bar +/- 10%; o wadze samego respiratora do max 3,5kg | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 168 | zasada działania – czasowo/objętościowo zmienny; przystosowany do pracy w MRI ( możliwość wprowadzenia aparatu wraz pacjentem do komory rezonansu magnetycznego) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 169 | tryby pracy CMV; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 170 | funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 171 | przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym od 6 do 42 L/min; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 172 | wentylacja bierna 100% tlenem – oddech spontaniczny na żądanie z przepływem zależnym od podciśnienia (integralna funkcja respiratora); | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 173 | podciśnienie w układzie oddechowym hamujące tryb wentylacji automatycznej max. – 5 cmH2O; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 174 | wentylacja tlenem o stężeniu 100% lub max 50% w trybie wentylacji automatycznej (CMV); | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 175 | z niezależna płyną regulacją częstości i objętości oddechowej; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 176 | częstość oddechów regulowana w zakresie minimalnym od 40/min do 8 /min; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 177 | objętość oddechowa regulowana w zakresie zapewniającym wentylację dorosłych i dzieci o wadze od około 6-7kg (podać zakres regulacji objętości oddechowej); | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 178 | zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cm H2O z alarmem akustycznym; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 179 | sygnalizacja spadku ciśnienia zasilania; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 180 | manometr ciśnienia w drogach oddechowych; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 181 | przewód zasilający z wtykiem AGA; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 182 | Dwa wielorazowe , przystosowane do sterylizacji przewody pacjenta zakończone zastawką pacjenta umożliwiającą podłączenie maski lub rurki intubacyjnej; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 183 | zastawka PEEP regulowana w zakresie od min 5 do min 20 cm H2O; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 184 | z uchwytem ściennym do ambulansu zgodnym z wymogami polskiej normy PN EN 1789; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 185 | z przenośnym zestawem tlenowym ( do transportu poza ambulansem) w torbie transportowej lub uchwycie typu „rama” , z możliwością zawieszenia na noszach w konfiguracji: butla tlenowa aluminiowa o objętości wodnej zapewniającej min. 400 l przy ciśnieniu roboczym 150 atm. , reduktor butlowy wyposażony w przepływomierz obrotowy o przepływie regulowanym w zakresie od 0 do min. 25L/min oraz szybkozłączem typu AGA; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| CIŚNIENIOMIERZ STACJONARNY |
| 186 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 187 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 188 | mocowany na szynie Modura | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 189 | tarcza o średnicy/przekątnej min 12 cm | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 190 | przystosowany do pracy w ambulansie | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 191 | z mankietem dla dorosłych, dzieci i niemowląt, z koszem na mankiet | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY |
| 192 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 193 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 194 | certyfikat CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 195 | zasilanie akumulatorowe, minimum siedem akumulatorów w zestawie | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 196 | ładowarka do akumulatorów zintegrowana z defibrylatorem lub oddzielna | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 197 | masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy (z akumulatorami i łyżkami) nie większa niż 10 kg | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 198 | aparat wyposażony w ekran ciekłokrystaliczny o przekątnej min. 8,0 cala | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 199 | wyświetlanie co najmniej 3 krzywych dynamicznych | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 200 | monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 201 | wzmocnienie sygnału EKG: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 202 | prezentacja tętna w zakresie min.: od 20 do 300 uderzeń na minutę | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 203 | rodzaj fali defibrylującej: dwufazowa – z kompensacją impedancji ciała pacjenta | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 204 | poziom energii defibrylacji w zakresie: co najmniej od 2 J do 300 J | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 205 | dostępne minimum 24 różne poziomy energii | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 206 | kardiowersja | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 207 | defibrylacja ręczna | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 208 | defibrylacja półautomatyczna | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 209 | możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 210 | ilość wyładowań (praca na akumulatorach) przy mocy 360 J i temperaturze otoczenia 20ºC – min. 60 wyładowań lub min. 100 minut ciągłego monitorowania EKG | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 211 | funkcja stymulacji zewnętrznej z możliwością wykonania stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 212 | wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 213 | częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 214 | prezentacja tętna w zakresie min.: od 30 do 200 uderzeń na minutę | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 215 | wewnętrzna pamięć z możliwością archiwizacji odcinków krzywych EKG oraz przebiegu pracy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 216 | alarmy monitorowanych funkcji | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 217 | defibrylator gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów (zawiera wszystkie kable, łączniki potrzebne do uruchomienia wszystkich jego funkcji) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 218 | układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 219 | wbudowany rejestrator termiczny: min: 95 mm | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 220 | możliwość rozbudowy o moduły: kapnografii (EtCO2), pulsoksymetrii (SpO2) oraz inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 221 | temperatura pracy: min od 0 do +50ºC | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 222 | wodoodporność: norma IPX4 | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 223 | komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). Instrukcja obsługi w języku polskim. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 224 | autoryzowany serwis na terenie Polski. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 225 | zagwarantowanie dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat od daty dostawy. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 226 | przeglądy, zgodnie z instrukcja obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |

| Lp. | Wymagane graniczne parametry techniczno-użytkowe AMBULANS II | Dane Wykonawcy dotyczące granicznych parametrów techniczno-użytkowych | Dane Wykonawcy (dodatkowe) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2011 | spełnia/ nie spełnia* | Podać rok produkcji: |
| 2 | aktualne świadectwo homologacji zaoferowanego ambulansu wraz z zabudową | spełnia/ nie spełnia* | podać datę wydania i numer: |
| NADWOZIE |
| 3 | typu „furgon” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 4 | przystosowany do przewozu min 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach | spełnia/ nie spełnia* | podać liczbę osób: |
| 5 | wysokość przedziału medycznego min.1,6 m | spełnia/ nie spełnia* | podać w metrach: |
| 6 | długość przedziału medycznego min. 2,6 m | spełnia/ nie spełnia* | podać w metrach: |
| 7 | szerokość przedziału medycznego min. 1,60 m | spełnia/ nie spełnia* | podać w metrach: |
| 8 | drzwi tylne wysokie, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki od kąta 0o do kąta min. 180º | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 9 | drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 10 | lakier w kolorze białym | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 11 | autoalarm | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 12 | okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione. Okno boczne drzwi przesuwnych z możliwością przesuwania szyby | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 13 | centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem, sterowany pilotem | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| SILNIK |
| 14 | z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 15 | moc silnika minimum 110 kW | spełnia/ nie spełnia* | podać w KM: |
| 16 | o pojemności powyżej 2000 cm3 | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 17 | skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana, 6 –biegowa. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 18 | napęd na koła tylne | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 19 | elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| ZAWIESZENIE |
| 20 | gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 21 | fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| UKŁAD HAMULCOWY |
| 22 | system ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 23 | elektroniczny system podziału siły hamowania | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 24 | system zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 25 | system wspomagania nagłego hamowania | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| UKŁAD KIEROWNICZY |
| 26 | ze wspomaganiem | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
| 27 | ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik poprzez nagrzewnicę zamontowaną w przedziale medycznym | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 28 | ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 29 | niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW, umożliwiający ogrzanie silnika a także kabiny kierowcy i przedziału medycznego przed rozruchem silnika z możliwością ustawienia temperatury i termostatem | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| 30 | mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 31 | klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 32 | szyber dach o wymiarach min. 500 mm x 500 mm (podać markę i model) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 33 | zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 34 | zasilanie zewnętrzne 230 V z 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym oraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 35 | automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model ładowarki: |
| 36 | min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. Gniazda zabezpieczone przed zalaniem i zabrudzeniem, wyposażone we wtyki | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 37 | grzałka w bloku silnika zasilania z sieci 230 V (działająca po podpięciu ambulansu do sieci 230V) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| 38 | belka świetlna niebieska z lampami pulsacyjnymi typu stroboskopowego zamontowana w przedniej części dachu pojazdu | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: |
| 39 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED na wysokości pasa przedniego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 40 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED na błotnikach przednich | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 41 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED w lusterkach bocznych strony prawej i lewej | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 42 | lampa pulsacyjna typu stroboskopowego lub LED zamontowana w tylnej części dachu pojazdu, | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: |
| 43 | lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych w pozycji „otwartej” | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 44 | żółte światła awaryjne nad tylnymi drzwiami | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 45 | pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, dodatkowy pas czerwony pod niebieskim oraz wokół dachu | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 46 | napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 47 | standardowe oznaczenie typu karetki literą „P” wpisaną w okrąg na bokach i drzwiach tylnych pojazdu | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 48 | oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego na bokach i drzwiach tylnych | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 49 | reflektory zewnętrzne po bokach pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 50 | sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100W z możliwością podawania komunikatów głosem. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 51 | dodatkowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej. | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| 52 | miejsce do montażu radiotelefonu w kabinie kierowcy. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 53 | antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu spełniająca następujące wymogi: a. zakres częstotliwości -168-170 MHz b. współczynnik fali stojącej -1,6 c. polaryzacja pionowa d. charakterystyka promieniowania –dookólna e. odporność na działanie wiatru 55 m/s | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| 54 | radiotelefon przewoźny marki Motorola mod. GM 360 lub równoważny tj. o porównywalnych parametrach technicznych, posiadający: a. aktualną homologację, b. zakres częstotliwości 136-174 MHz c. liczbę kanałów min. 250 d. odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, e. zasilanie 12 do 14,5 V (z uziemionym minusem), | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| 55 | radiotelefon przenośny marki Motorola mod. GP 340 z ładowarką lub równoważny tj. o porównywalnych parametrach technicznych: a. aktualna homologacja, b. zakres częstotliwości 136-174 MHz c. liczbę kanałów min. 16 d. odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, e. zasilanie: akumulator | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 56 | oświetlenie rozproszone w kolorze naturalnym, realizowane przez min. 6 profesjonalnych lamp | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 57 | oświetlenie punktowe – z regulacją kąta , halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 58 | antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 59 | ściany boczne, sufit i podłoga pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 60 | ściany boczne wzmocnione płytami np. z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 61 | ściany boczne i sufit w kolorze białym | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 62 | na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia w zakresie co najmniej 30 stopni), | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| 63 | fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem o minimum dwóch punktach kotwiczenia, | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| 64 | kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi spełniające normę PN EN 1789 | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 65 | na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 66 | termobox do ogrzewania płynów infuzyjnych | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 67 | sufitowe uchwyty do kroplówek na min. 3 szt. pojemników | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 68 | sufitowy uchwyt dla personelu medycznego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 69 | szyna typu Modura dł. min 30 cm na ścianie lewej | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 70 | centralna instalacja tlenowa: a. minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego wyposażone w min. 1 przepływomierz obrotowy b. minimum 1 gniazdo poboru tlenu w suficie, monoblokowe typu panelowego c. 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy) | spełnia/ nie spełnia* | podać ilość gniazd, przepływomierzy: |
| 71 | konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 72 | konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 73 | podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca płynny przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę | spełnia/ nie spełnia* | podać markę i model: marka : ......................... model : ......................... |
| 74 | miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 75 | miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 76 | panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) regulujący pracę termoboxa stacjonarnego sterujący oświetleniem przedziału medycznego sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego sterujący system ogrzewania przedziału medycznego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 77 | urządzenie do wybijania szyb | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 78 | dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 79 | kosz na śmieci | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 80 | nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 81 | kabina kierowcy dwuosobowa | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 82 | czołowa i boczna poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 83 | dodatkowy przenośny szperacz do oświetlania miejsca akcji wyposażony w ładowarkę samochodową | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 84 | kamera cofania + wyświetlacz LCD zamontowany w kabinie kierowcy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 85 | nawigacja samochodowa z ekranem o przekątnej min 4,3 cala, z zainstolowanymi mapami Polski i Europy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 86 | radioodtwarzacz CD z dodatkowym głośnikiem zamontowanym w przedziale medycznym | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 87 | fabryczny aktywny system serwisowy automatycznie obliczający na podstawie sposobu i warunków eksploatacji (np. na podstawie lepkości oleju silnikowego) ilość kilometrów do następnego przeglądu serwisowego. System ma działać przez cały okres użytkowania pojazdu tj. wskazywać ilość kilometrów do następnego przeglądu serwisowego w każdym momencie użytkowania pojazdu | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| SPRZĘT MEDYCZNY |
| NOSZE GŁÓWNE |
| 88 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 89 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 90 | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiająca ustawienie wszystkich dostępnych funkcji | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 91 | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 92 | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 93 | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 94 | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 95 | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 96 | z możliwością montażu składanego statywu na płyny infuzyjne | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 97 | z możliwością wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 98 | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 99 | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 100 | rama noszy pod głową pacjenta „łamana” wraz z materacem, umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 101 | prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 102 | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg | spełnia/ nie spełnia* | podać obciążenie dopuszczalne w kg: |
| 103 | waga oferowanych noszy max. 23 kg; | spełnia/ nie spełnia* | podać wagę noszy w kg: |
| TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |
| 104 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 105 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 106 | deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 107 | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 108 | regulację wysokości w min sześciu poziomach | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 109 | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 110 | wszystkie kółka jezdne skrętne (w zakresie 360 stopni) umożliwiające zarówno jazdę bokiem jaki i jazdę na wprost po zablokowaniu dwóch przednich kółek, kółka o odpowiedniej średnicy umożliwiającej jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach, średnica wszystkich kółek min. 100 mm | spełnia/ nie spełnia* | podać średnicę kółek w mm: |
| 111 | min. dwa kółka wyposażone w hamulce | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 112 | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 113 | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg | spełnia/ nie spełnia* | podać obciążenie dopuszczalne w kg: |
| 114 | waga transportera max. 28 kg | spełnia/ nie spełnia* | podać wagę w kg: |
| 115 | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 116 | musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 117 | system zabezpieczający przed złożeniem podwozia, w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniona jest blokada przednich goleni; | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| KRZESŁO TRANSPORTOWE SKŁADANE |
| 118 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 119 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 120 | wykonane z materiału odpornego lub pokryte farbą odporną na korozje i na działanie płynów dezynfekujących | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 121 | wyposażone w 4 kółka transportowe, z czego 2 skrętne i wyposażone w hamulce | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 122 | wyposażone w przednie rączki transportowe z regulacją długości i regulacją wysokości na co najmniej dwóch poziomach | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 123 | wyposażone w składane tylne rączki transportowe umieszczone na dwóch poziomach wysokości | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 124 | wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 125 | siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, szybko demontowalne. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 126 | wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 127 | wagę krzesełka max 10 kg, dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| NOSZE PODBIERAKOWE |
| 128 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 129 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 130 | wyposażone w komplet min 3 szt. pasów zabezpieczających | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 131 | łopaty muszą być wykonane z tworzywa sztucznego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 132 | muszą posiadać zamki z podwójną zapadką o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczeń przed rozpięciem łopat noszy (opis systemu dodatkowych zabezpieczeń ma być opisany w załączonym folderze) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 133 | muszą umożliwiać złożenie ich w połowie długości | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 134 | muszą umożliwiać regulację długości pozwalającą na dobór do pacjentów o różnym wzroście | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 135 | muszą posiadać min 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 136 | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 137 | waga noszy poniżej 10 kg | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| DESKA ORTOPEDYCZNA Z UNIERUCHOMIENIEM GŁOWY I KOMPLETEM PASÓW |
| 138 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 139 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 140 | deska ortopedyczna wykonana z tworzywa sztucznego | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 141 | przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 142 | ze ściętym końcem od strony nóg ułatwiającym pracę w ciasnych przestrzeniach | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 143 | wyposażona w min 14 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 144 | wyposażona w min 5 punktów na dłuższej stronie deski do mocowania pasów | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 145 | wyposażona w min 4 pasy zabezpieczające o regulowanej długości dwuczęściowe z obrotowymi metalowymi karabińczykami oraz metalowymi spięciami typu klamra | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 146 | wyposażona w unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku składające się z podkładki oraz 2 klocków stabilizujących z otworami usznymi oraz 2 paskami spinającymi | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 147 | waga deski max. 8 kg | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 148 | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 149 | szerokość deski w zakresie od 45 do 50 cm | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| SSAK |
| 150 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 151 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 152 | akumulatorowo-sieciowy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 153 | z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 154 | z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V ambulansu, i sieci 230V | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 155 | słój o pojemności min. 1 l | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 156 | filtr antybakteryjny | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 157 | zawór antyprzelewowy | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 158 | płynna regulacja siły ssania w zakresie do min. 800mBar (80kPa) | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 159 | przepływ min 20 l/min. | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 160 | wskaźnik stanu naładowania akumulatora | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 161 | czas pracy ciągłej akumulatora przy maksymalnym obciążeniu min. 40 minut | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 162 | uchwyt zgodny w wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 163 | waga poniżej 4 kg | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| CIŚNIENIOMIERZ STACJONARNY |
| 164 | oznaczenie producenta | ---------------- | podać: |
| 165 | marka i typ | ---------------- | podać: |
| 166 | mocowany na szynie Modura | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 167 | tarcza o średnicy/przekątnej min 12 cm | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 168 | przystosowany do pracy w ambulansie | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |
| 169 | z mankietem dla dorosłych, dzieci i niemowląt, z koszem na mankiet | spełnia/ nie spełnia* | ____________________ |

.....................................................................................................................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4 - FORMULARZ CENOWY

...........................................                                    .........................................., dnia ............

( pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy)                                  ( miejscowość, data)

znak: MSPR/ZP/N/01/2011

| Lp | Przedmiot zamówienia zgodny z opisem zawartym w wymaganych granicznych parametrach techniczno-użytkowych AMBULANS I | Ilość- zestaw/sztuka/komplet | Cena netto za 1 zestaw/sztuka/ komplet ( w zł ) | Cena brutto za 1 zestaw/sztuka/ komplet ( w zł ) | Cena brutto z kolumny 5 x ilość z kolumny 3 (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | pojazd bazowy | 1 |  |  |  |
| 2 | nosze główne | 1 |  |  |  |
| 3 | transporter noszy głównych | 1 |  |  |  |
| 4 | krzesło transportowe składane | 1 |  |  |  |
| 5 | nosze podbierakowe | 1 |  |  |  |
| 6 | deska ortopedyczna z unieruchomieniem głowy i kompletem pasów | 1 |  |  |  |
| 7 | ssak | 1 |  |  |  |
| 8 | respirator reanimacyjno-transportowy | 1 |  |  |  |
| 9 | ciśnieniomierz stacjonarny | 1 |  |  |  |
| 10 | defibrylator przenośny | 1 |  |  |  |
| 11 | CENA (suma poz. 1-10 z kol.6)* | ............................................(słownie:.............................................. ...............................................................................................................) |

| Lp¹ | Przedmiot zamówienia zgodny z opisem zawartym w wymaganych granicznych parametrach techniczno-użytkowych AMBULANS II | Ilość- zestaw/sztuka/komplet | Cena netto za 1 zestaw/sztuka/ komplet ( w zł ) | Cena brutto za 1 zestaw/sztuka/ komplet ( w zł ) | Cena brutto z kolumny 5¹ x ilość z kolumny 3¹ (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1¹ | 2¹ | 3¹ | 4¹ | 5¹ | 6¹ |
| 1¹ | pojazd bazowy | 1 |  |  |  |
| 2¹ | nosze główne | 1 |  |  |  |
| 3¹ | transporter noszy głównych | 1 |  |  |  |
| 4¹ | krzesło transportowe składane | 1 |  |  |  |
| 5¹ | nosze podbierakowe | 1 |  |  |  |
| 6¹ | deska ortopedyczna z unieruchomieniem głowy i kompletem pasów | 1 |  |  |  |
| 7¹ | ssak | 1 |  |  |  |
| 8¹ | ciśnieniomierz stacjonarny | 1 |  |  |  |
| 9¹ | CENA (suma poz. 1¹-8¹ z kol.6¹)* | ............................................(słownie:.............................................. ...............................................................................................................) |

CENA łączna obu ambulansów (suma poz. 11 oraz 9¹) ……………………………………….... (słownie:…………………………………………………………………………………………)

Cena musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT,

- koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

UWAGA: CENY MUSZĄ BYĆ ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU.

..........................................................................................................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)